
TLO1-1: Cálculo de blindajes para nueva instalación de tomoterapia, Braquiterapia HDR y simulador ct
H. Herrera-Hernández
Centro Estatal de Cancerología de Durango, México
Correo electrónico: ramgih@yahoo.com
Introducción: En el Centro Estatal de Cancerología de Durango, como parte de un proyecto de actualización tecnológica y ampliación de los servicios de la institución, se prevé la instalación de un acelerador lineal clínico marca Accuray, modelo TomoTherapyHD (ATT); un sistema de braquiterapia de alta tasa, marca Eckert&Ziegler, modelo Multisource (EMS) y un simulador tomográfico (SCT). Este trabajo describe el proceso de obtención de los espesores de blindajes para estos equipos y los resultados de la simulación numérica de la efectividad de los mismos.
Materiales y métodos: Para el cálculo de blindajes de ATT, se siguió el modelo de Baechler et al.1; para EMS, se utilizó lo descrito en IAEA SRS 472 y para SCT, el método de NCRP 1473. Las simulaciones se realizaron sobre Matlab R2010a en 2D.
Para el personal ocupacionalmente expuesto (POE) se consideró como objetivo de diseño 0.1mSv/semana y 0.02mSv/semana para el público. En el caso de EMS, se consideraron 120µSv/semana ó 7.56μSv/h para POE y 6µSv/semana ó 7.56μSv/h para público según lo que resultara más restrictivo.


[image: image1.png]



Figura 1: Plano de la instalación.
Resultados: Los espesores finales cotejados con el ejecutor de la obra se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Espesores de blindaje.
	Barrera
	Espesor (m)/material

	ATT I
	1.23 / concreto

	ATT II
	1.28 / concreto

	ATT III
	1.37 / concreto

	ATT IV
	1.05 / concreto

	ATT V
	0.82 / concreto

	ATT puerta
	0.08 / plomo y 0.55 / concreto

	ATT losa
	1.37 / concreto

	EMS
	0.80 / concreto

	EMS puerta
	0.03 / plomo y 0.15 / concreto

	SCT
	0.15 / concreto

	SCT puerta
	0.02 / plomo y 0.15 / concreto

	SCT losa
	0.16 / concreto


[image: image2.png]



Figura 2: Simulación del blindaje de ATT.

Algunos espesores fueron aumentados para compensar las variaciones en la densidad del concreto y la técnica de construcción. En el caso de las barreras de EMS, se aumentaron para compensar el posible aumento en carga de trabajo o el uso de fuentes adicionales.
Conclusiones: Siguiendo la metodología especificada, se obtuvieron espesores estrictos que aseguran la protección del POE y el público.
Bibliografía
1.
Baechler et al. Shielding considerations in helical tomotherapy. Phys. Med. Biol. 2007; 52, 50-57.
2.
IAEA SRS 47 Radiation protection in the design of radiotherapy facilities. 2006; 101-109.

3.
NCRP report; no. 147 Structural shielding design for medical x-ray imaging facilities (2004).

_1493549488.bin

